**宿迁学院**

［免费询价］测绘仪器维修询价公告

宿迁学院现需要维修一批测绘仪器，该项目面向社会公开进行询价，欢迎符合公告要求的单位前来竞争。

1. 项目内容：维修一批测绘仪器。
2. 报价要求：详见附件。报价文件密封，报价含配件、人工、发票及运输等一切费用（漏项自负）。

三、维修要求：按照附件规定的维修内容和仪器使用要求将仪器在指定时间内维修好。仪器使用部门只提供维修场所。

四、付款方式：仪器维修完毕验收合格后10个工作日内凭正式发票办理付款事宜。

五、确定维修单位的原则：在符合维修和使用要求的前提下，报价最低者。

六、公告时间：2016年 12 月 29 日。

七、报价最后时间及学院确定供货单位时间：2017 年 1 月 9 日上午9:30。

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。询价电话：84201696。

响应文件必须在询价截止时间前送达指定地点，在询价截止时间以后送达的响应文件，询价人拒绝接收。

八、维修单位应遵循安全、文明等相关法律法规，维修过程中发生的一切安全问题由维修单位负责。

2016年12月28日

附件：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 故障、磨损说明 | 大概维修过程 | 备注 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个、槽道磨损、水平制动鼓型弹簧丢失、透镜模糊、微动螺旋磨损 | 更换脚螺旋、槽道、水平制动弹簧、维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个、槽道磨损、十字丝分划板不显示 | 更换脚螺旋、槽道、维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏一个、内零件丢失 | 更换脚螺旋、补丢失零件 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏一个、槽道磨损 | 更换脚螺旋、槽道 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 制动损坏，内零件丢失、三角底板磨损、望远镜筒肮脏 | 维修或更换，补丢失零件，、配三脚底板及螺丝、清洁 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个、长水准管损坏 | 更换脚螺旋、维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏一个、槽道磨损 | 更换脚螺旋、槽道 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏一个、槽道磨损、脚架连接螺栓丢失 | 更换脚螺旋、槽道、修理脚架连接螺栓 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 制动损坏，内透镜损坏 | 更换或维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 制动损坏，内零件丢失 | 更换或维修，补丢失零件 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 水平制动鼓型弹簧丢失 | 补齐水平制动弹簧 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 制动损坏，脚螺旋损坏一个 | 更换脚螺旋，维修制动 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个、目镜损坏 | 更换脚螺旋、维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个、长水准管损坏 | 更换脚螺旋、维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏一个、调焦螺旋损坏 | 更换脚螺旋、调焦螺旋及内透镜 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏一个，目镜内有异物 | 更换脚螺旋或维修，拆装清洁 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个，脚螺旋滑丝，目镜损坏 | 更换脚螺旋、维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个，镜筒内有异物 | 更换脚螺旋，拆装清洁 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏一个，脚架连接螺旋损坏、塑料垫块及螺丝丢失 | 更换脚架连接螺旋及附件、补齐塑料垫块及螺丝 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚架连接螺旋损坏、塑料垫块及螺丝丢失 | 更换脚架连接螺旋及附件、补齐塑料垫块及螺丝 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚架连接螺旋损坏、塑料垫块及螺丝丢失 | 更换脚架连接螺旋及附件、补齐塑料垫块及螺丝 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏一个，脚螺旋滑丝 | 更换脚螺旋或维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏一个，脚螺旋滑丝，目镜损坏 | 更换脚螺旋或维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 制动顶针丢失，脚螺旋损坏一个，脚螺旋滑丝 | 补齐，更换脚螺旋或维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚架连接螺旋损坏、塑料垫块及螺丝丢失 | 更换脚架连接螺旋及附件、补齐塑料垫块及螺丝 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个 | 更换或维修丝 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个 | 更换或维修丝 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 对中坏，对中器中有异物，无反光镜 | 维修或更换，拆装清洁，补齐 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 对中坏，目镜坏 | 维修或更换，拆装清洁 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 读数镜读数盘倾斜 | 维修或更换 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 读数盘消失 | 维修或更换 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 对中器中有异物 | 拆装清洁 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 轴系松动，反光镜损坏 | 维修，补新 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 制动损坏，脚架连接螺旋损坏、塑料垫块及螺丝丢失 | 维修制动系统，更换脚架连接螺旋及附件、补齐塑料垫块及螺丝 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 轴系松动，制动损坏，读数镜损坏，度盘磨损 | 维修轴系系统、制动系统和度盘，更换读数镜 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 制动损坏，读数镜损坏 | 维修制动系统，更换读数镜 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 制动损坏，读数镜损坏，度盘磨损 | 维修制动系统和度盘，更换读数镜 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 读数旋偏，反光镜损坏 | 维修补新 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 读数旋偏，反光镜损坏 | 维修补新 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 水平制动损坏 | 更换水平制动轴承或修 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 水平微动滑丝 | 更换水平制动轴承或修 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 水平度盘有异物、水平制定不流畅 | 拆装清洁、拆装上油 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 水平制动不流畅 | 拆装上油或维修 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 度盘破损，望远镜中有异物 | 维修或更换，拆装清洁 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 对中损坏，反光镜损坏 | 维修或更换 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 长水准管坏，反光镜损坏 | 维修、补新 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 对中坏，长水准管坏，反光镜损坏 | 维修、补新 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 度盘破损、水平制动、微动损坏 | 更换水平制动微动系统或维修 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 度盘位置变动、水平制动、微动损坏 | 更换水平制动微动系统或维修 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 竖直制动滑丝 | 更换竖直制动轴承或修 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 竖直度盘损坏、竖直制动损坏 | 维修、更换竖直制动轴承或修 | 修后检校 |
| DSZ2+FS1型水准仪 | FS1测微器中传动机械轴损坏 | 更换或维修 | 修后检校 |
| DSZ2+FS1型水准仪 | FS1测微器玻璃物镜损坏 | 更换或维修 | 修后检校 |
| DSZ2+FS1型水准仪 | FS1测微器中传动机械轴损坏， 测微器物镜坏 | 更换或维修 | 修后检校 |
| DSZ2+FS1型水准仪 | FS1测微器中传动机械轴滑丝 | 更换或维修 | 修后检校 |
| DSZ2+FS1型水准仪 | 补偿器损坏 | 更换或维修 | 修后检校 |
| DSZ2+FS1型水准仪 | FS1测微器物镜坏 | 更换或维修 | 修后检校 |
| 苏一光RTS612型全站仪 | 测距无返回信号 | 更换反光片或维修 | 修后检校  原厂配件 |
| 苏一光RTS612型全站仪 | 测距误差较大，有时无返回信号 | 更换测距系统或维修 | 修后检校  原厂配件 |
| 苏一光RTS612型全站仪 | 测距信号弱，轴系损坏 | 维修测距系统或更换 | 修后检校  原厂配件 |
| 苏一光RTS612型全站仪 | 轴系损坏 | 维修整体 | 修后检校  原厂配件 |
| 苏一光RTS612型全站仪 | 测距无返回信号，水平制动微动损坏，轴系损坏 | 更换或维修，维修整体 | 修后检校  原厂配件 |
| 南方NTS332型全站仪 | 气泡损坏 | 检测后维修，若不行返厂 | 修后检校  原厂配件 |
| 苏一光RTS322型全站仪 | 浸水不工作，不开机 | 检测后维修，若不行返厂 | 修后检校  原厂配件 |
| 南方S86T型GNSS接收机 | 浸水，故障 | 检测后维修，若不行返厂 | 修后检校  原厂配件 |
| 南方S86T型GNSS接收机手部 | 浸水，故障 | 检测后维修，若不行返厂 | 修后检校  原厂配件 |
| 水准仪脚架 | 架腿架头松动或脱落 | 维修 | 15付 |
| 经纬仪脚架 | 架腿架头松动或脱落 | 维修 | 10付 |
| 其他：①维修单位需具备高校测绘（测量）实验室测绘仪器整体维修经历或业绩，并提供证明材料。  ②报价为全包报价，维修单位自备维修仪器所需配件、设备和工具，实验室只提供维修场所。  ③维修单位需在指定日期内完成工作任务并通过验收。  ④如需要，维修单位在2017年1月8日前联系踏勘现场。  使用部门联系人： 余老师 （建筑工程学院）84203117 13228705196 | | | |