完整谈判文件到QQ群422250072或到http://sjc.sqc.edu.cn/下载

宿 迁 学 院

［公开招标］金属材料实验室相关设备公开招标文件

一、招标人：宿迁学院

地    址：江苏省宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师

联系电话：0527— 84201696          技术负责人： 傅老师:18751084363

二、招标内容：

金属材料实验室相关设备具体配置、数量及要求等参见附件一。

三、投标须知

1、凡参加投标的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的注册资金达10万元的经济实体。

2、参加投标的单位或代理应认真阅读招标文件同时，并填写投标函（投标函格式请参照附件二），提供以下证明及资料：

（1）营业执照复印件；（2）企业有关资质证明（3）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（4）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。（5）投标时提供或在取得中标资格后，能在2个工作日内提供生产许可证（或产品授权）、产品质量检测报告等证明产品合法来源及质量的书面证明。

以上文件须注“宿迁学院投标专用”，并加盖投标单位公章。

3、基本要求： （1）所提供的标的物质量、性能必须符合国家和行业的有关规定和标准，并确保为优良产品。 （2）投标单位应提供产品的验收规范和标准等详细技术资料。 （3）各投标单位根据招标文件中所提出标的物的功能和技术要求，提供相关的质量检测报告，不便携带的设备应提供相关的彩色图片。

4、售后服务要求：（1）现场调试并培训操作人员。（2）定期免费设备维护。

四、招标文件资料费以及投标保证金

投标单位在递交投标文件前必须交纳资料费 100 元及投标保证金10000元。资料费不退。中标的，投标保证金自动转为履约保证金。未中标的，投标保证金在本次投标活动结束后予以无息退还；但出现下列情况之一的，投标（履约）保证金将不予退还：1、在截止日期后送交投标文件的；2、中标而不与我院签订合同的；3、中标后未履行标书规定全部义务的；4、签订合同后擅自转包他人的。

五、投标内容及要求

1、投标单位必须按照招标文件所规定的内容及要求进行投标。

2、报价书：报价书的格式请参照附件三“开标一览表”。报价应包含标的物的安装（招标方只提供一个墙壁控制电源）、布线、调试、技术培训、运输、卸力、必不可少易损备件、专用工具等，直到验收合格所发生的一切费用及使用包修期内免费维修的费用。报价时应依据标的物要求自行报价，漏项自负，有分类小计以及总合计报价，各项表达要清楚。

3、时  间：所有标的物自合同签定到设备送达所需时间，以及安装调试需用时间。

4、投标文件应字迹清晰、内容齐全、表达准确，不应有涂改。若有修改，修改处应加盖法人印章。

六、投标文件的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件一式二份，正本、副本分别封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位印章。

投标文件封面上应注明：（1）招标单位名称。（2）投标单位名称。（3）投标项目。

2、有下列情况之一，其投标文件视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的。（3）投标文件未按规定要求、格式编写或字迹模糊、难以辩认的。（4）投标文件逾期送达的。（5）未按规定范围设计投标文件。（6）投标文件的内容弄虚作假的。（7）未交纳投标保证金的。

七、定标原则

1、投标文件应完整无缺，符合投标文件规定的要求格式。

2、投标单位实力、规模、业绩以及诚信程度等。

3、满足招标文件的各项技术和有关规定范围的要求，质量保证和供货时间，各项费用报价合理。

4、能够为招标单位提供满意的质保期限和优惠服务。

5、招标单位有权不接受不合理的低标价。

6、招标单位有权选择招标文件所规定的部分或全部设备。

7、对未中标者不作解释，投标文件不退还。

8、中标者需交纳合同履约保证金10000元，货到验收合格后退还。

9、符合招标文件要求，经评审合格的，最低价中标。

八、交货地点、交货时间及付款方式

1、交货地点：宿迁学院

2、交货时间：合同签订后一个月内

3、付款方式：全部标的物安装调试完毕经乙方验收合格后，支付合同总价款的95%，预留5%作为设备质量、产品性能及合同履约保证金。一年后，无违反合同要求付清余款。如有违约，甲方有权扣除质保金。债权不得转让，不得委托支付给第三方。

九、招标日程安排

1、发标时间：2015年 12 月 23  日

2、发标地点：宿迁学院行政楼 105  室

3、递交投标文件截止时间：2015  年   1   月  12  日  下午3:30  前

4、投标文件递交地点：宿迁学院行政楼 105   室

5、开标时间： 2015 年   1   月 12  日下午3:30

6、开标地点：宿迁学院行政办公楼 二  楼会议室。

7、开标时邀请所有投标人参加。

十、本文件由宿迁学院负责解释。纪检监督电话：0527-84203001。

2015年 12 月23 日

·附件一: 业务需求及技术规范（次要参数可以商谈）

1：箱式电阻炉主要技术参数及要求： 数量1台

- 最高温度1200℃

- 工作温度1100℃

- 温控精度±1℃

4、工作尺寸（深*宽*高）200*150*150

5、控温方式 智能型程序PID控制

6、炉体采用双层炉壳结构，双层炉壳之间装有风机，可以快速升降温，炉壳表面温度低。

7、炉膛材料采用优质的进口氧化铝多晶纤维真空吸附制成

8、电炉温度控制系统采用人工智能调节技术，具有PID调节、模糊控制、自整定能力并可编制各种升温程序等功能，该控制系统温度显示精度为1℃，温场稳定度±5℃，升温速率1~20℃可任意设置。

- 操作方便，产品寿命长.

2：气氛炉主要技术参数及要求：数量1台

- 最高温度1400℃

- 工作温度1350℃

- 温控精度±1℃

- 工作尺寸（深*宽*高）300*200*200

- 控温方式 智能型程序PID控制

- 炉体采用双层炉壳结构，双层炉壳之间装有风机，可以快速升降温，炉壳表面温度低。

- 炉门、炉顶采用高温硅橡胶密封，炉门配备水冷系统。炉体上有进气口、出气口、抽真空口

- 炉膛材料采用优质的进口氧化铝多晶纤维真空吸附制成，加热元件采用硅碳棒。

- 电炉温度控制系统采用人工智能调节技术，具有PID调节、模糊控制、自整定能力并可编制各种升温程序等功能，该控制系统温度显示精度为1℃，温场稳定度±5℃，升温速率1~20℃可任意置。

- 可以通氢气、氩气、氮气等其他气体，并能预抽真空，真空度可以达到20kPa，气氛压力可以达到0.1Mpa,炉体采用厚钢板加工而成，安全可靠，符合国家标准。

- 操作方便，产品寿命长.

3：紫外可见分光光度计主要技术参数及要求：数量1台

| 序号 | 名 称 | 参 数 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光学系统 | 双光束 |
| 2 | 分光器 | 单单色器。使用Lo-Ray-Ligh衍射光栅。象差校正型切尼尔一特纳装置 |
| 3 | 光源 | 50W卤素灯（2000小时寿命） 氘灯（插座型）内置光源位置自动调整机构 |
| 4 | 检测器 | 光电倍增管 |
| 5 | 设定波长范围 | 190~1000nm |
| 6 | 测试波长范围 | 220 to 850 nm |
| 7 | 衍射光栅刻线数 | 1300 lines/mm |
| 8 | 波长准确性 | ±0.1 nm 656.1 nm ±0.3 nm 全波段 |
| 9 | 波长重复精度 | ±0.05nm |
| 10 | 分辨率 | 0.1nm |
| 11 | 波长扫描速度 | 波长移动速度: 约 14,000nm/min 波长扫描速度: 约 4000～0.5nm/min |
| 12 | 波长设定 | 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位 |
| 13 | 光源切换波长 | 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm |
| 14 | 谱带宽度 | 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm L2/L5 （低杂散光模式） |
| 15 | 杂散光 | 0.005% 以下 (220nm,NaI 溶液) |
| 16 | 测光方式 | 双光束测光方式 （负反馈直接比例方式） |
| 17 | 测光类型 | 吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E） |
| 18 | 测光范围 | 吸光度：-5~5 Abs 透射率0.0 ~100000% |
| 19 | 测光准确度 | ±0.002Abs(0～0.5Abs) ±0.003Abs(0.5～1.0Abs) |
| 20 | 重复测光精度 | ±0.001Abs.(0～0.5Abs) ±0.001Abs(0.5～1.0Abs) |
| 21 | 基线平滑度 | ±0.0003Abs以内（除去干扰，狭缝2nm，波长扫描速度低时） |
| 22 | 基线校正 | 计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正） |
| 23 | 噪声 | RMS 值0.00003 以下 (500 nm) |
| 24 | 漂移 | 小于0.0002Abs/h (电源启动2小时后) |
| 25 | 附件 | 积分球（检测粉末样品，60mm 积分球，测定波长220-850nm） |
|  |  | 电脑、激光打印机及最新版分析软件 |

4：材料显微镜主要技术参数及要求：数量1台

1、镜体：系统集成式模块化设计，符合人机工程学原理，稳定的底座及载物台，各种调节和控制部件使用方便，占台面积小，承载能力大。

2、光学系统：最新无限远双重色差校正及反差增强型ICCS光学系统。

*3、观察方式：满足式样反射光明场、ADF高级暗场下的观察要求。

4、目镜：10x（2个）,视场数不低于22。

*5、物镜：反差增强型高性能多功能物镜，带有“EC”标志。放大倍数为：5x, 10x,20x,50x，100x具有一定防霉功能。

6、观察功能转换盘：4位功能转换盘，具有预留位升级空间较大。

7、载物台：载物台应为U型结构，三点支撑式设计。可放置大而重的试样

8、转载物台：不低于5孔物镜转盘。并带有无调整机构的自动锁定防止下滑的谐波齿轮机构，长时间使用不会出现下滑现象。

9、视频接口，日光色温矫正绿色片。

*10、摄像头：与显微镜同一品牌，保证设备的兼容性，500万以上有效物理像素

11、电脑：品牌电脑，配置不低于Intel酷睿i5处理器 /8G/1T /DVDRW/22LCD显示器

12、金相分析专用软件（包含通用图像分析软件）

一、基本实验（包含但不限于）：

1铝合金的熔炼

2金相组织观察

3 奥氏体晶粒度的测定

4材料吸光度测定

二、实验室建成后的功能及效益

1、实验教学方面

本实验室主要承金属材料专业的《金属材料组织控制原理》、《金属材料专业综合实验》、《材料成型加工工艺及设备》、《材料物理性能》课程的实验教学任务，完成金属材料专业基本实验、综合实验及研究开发实验；

2、技术服务方面

（1）学生课程设计

（2）学生毕业设计

（3）教师科研

重要说明： 1、请在投标文件中注明联系人固定电话、手机号码、email信箱。

# 附件二：投标函样式

## 投 标 函

致：宿迁学院

我是         （单位）的        （职务）系法定代表人，根据贵方              项目招标文件，正式授权          职务：      代表我方 　　　　　　　　　　，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人及可能收到的任何投标书的约束。

- 我们已详细审核全部招标文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料,并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证在规定的时间交货，并完成项目的施工，货物的安装、调试等服务，交付买方验收、使用。

- 遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

- 投标单位：

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

地   址：　　　　　　　　　　　　　　邮   编：

电   话：　　　　　　　　　　　　　　传   真：

投标单位开户行：

帐　　　　　户：

日    期：　　　　年　　　月　　　日

# 附件三：开标一览表样式

# 开标一览表

投标人名称：

| 投标保证金 | 金额（大写）：XXX元整 形式： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 （人民币） | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标分项报价 （人民币） | 项目名称 | 规格 | 型号 | 品牌 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 生产厂家 |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（签章）

代表人（签章）

年　　月　　日