[免费询价]宿迁学院测绘仪器维修项目

询价公告

一、项目内容：宿迁学院建筑工程学院一批测绘仪器的维修。

二、资质要求：经政府有关部门注册的相关行业经营性单位。

三、供货及参数要求： 详见附件一。

四、报价要求：报价文件密封，报价含标的物调试交付使用前各项成本、税金等一切费用。价材料含有营业执照，授权委托书和法定代表人身份证明（见附件二、三）等资料

五、学院付款方式：全部标的经验收合格后一个月内凭全额发票支付全部货款。债权不得转让，不得委托支付给第三方。

六、确定供货单位的原则：在符合技术参数要求和使用要求前提下，报价最低者。如果最低报价超过学院预算的，则此次询价作废。最高控制价4.3万元。

七、公告时间：2019年  12 月  20 日

八、报价最后时间：2019年 12 月  27 日下午3:00，地点：宿迁学院审计处（行政楼105 室）。确定供货单位会议邀请所有报价人参加。电话：0527-84201696

九、安装地点：宿迁学院建筑工程学院实验中心  电话：0527-84203117技术参数联系人：余老师  13228705196

附件一：

| 仪器名称 | 故障、磨损说明 | 大概维修过程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个、槽道磨损、水平制动鼓型弹簧丢失、透镜模糊、微动螺旋磨损 | 更换脚螺旋、槽道、水平制动弹簧、维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个、槽道磨损、十字丝分划板不显示、水平制动鼓型弹簧丢失、 | 更换脚螺旋、槽道、水平制动弹簧、维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏一个、内零件丢失、水平制动鼓型弹簧丢失 | 更换脚螺旋、水平制动弹簧、补丢失零件 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 制动损坏，内零件丢失、三角底板磨损、望远镜筒内肮脏 | 维修或更换，补丢失零件，、配三脚底板及螺丝、清洁 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个、长水准管损坏、水平制动鼓型弹簧丢失 | 更换脚螺旋、水平制动弹簧、维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏一个、槽道磨损、长水准管损坏、水平制动鼓型弹簧丢失 | 更换脚螺旋、槽道、水平制动弹簧 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个、制动损坏，内透镜损坏、水平制动鼓型弹簧丢失，仪器轴系松动 | 更换脚螺旋、水平制动弹簧、维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 制动损坏，内零件丢失、水平制动鼓型弹簧丢失 | 更换水平制动弹簧、维修，补丢失零件 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 水平制动鼓型弹簧丢失 | 补齐水平制动弹簧 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 制动损坏，脚螺旋损坏一个 | 更换脚螺旋，维修制动 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个、目镜损坏 | 更换脚螺旋、维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏一个、调焦螺旋损坏 | 更换脚螺旋、调焦螺旋及内透镜 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏一个，目镜内有异物，仪器轴系松动 | 更换脚螺旋或维修，拆装清洁 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个，脚螺旋滑丝，目镜损坏，仪器轴系松动 | 更换脚螺旋、维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个，镜筒内有异物 | 更换脚螺旋，拆装清洁 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏一个，脚架连接螺旋损坏、塑料垫块及螺丝丢失 | 更换脚架连接螺旋及附件、补齐塑料垫块及螺丝 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚架连接螺旋损坏、塑料垫块及螺丝丢失 | 更换脚架连接螺旋及附件、补齐塑料垫块及螺丝 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚架连接螺旋损坏、塑料垫块及螺丝丢失，仪器轴系松动 | 更换脚架连接螺旋及附件、补齐塑料垫块及螺丝 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏一个，脚螺旋滑丝 | 更换脚螺旋或维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏一个，脚螺旋滑丝，目镜损坏，仪器轴系松动 | 更换脚螺旋或维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 制动顶针丢失，脚螺旋损坏一个，脚螺旋滑丝，仪器轴系松动 | 补齐，更换脚螺旋或维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚架连接螺旋损坏、塑料垫块及螺丝丢失，仪器轴系松动 | 更换脚架连接螺旋及附件、补齐塑料垫块及螺丝 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个 | 更换或维修 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 对中坏，对中器中有异物，无反光镜，仪器轴系松动 | 维修或更换，拆装清洁，补齐 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 对中坏，目镜坏，仪器轴系松动 | 维修或更换，拆装清洁 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 读数镜读数盘倾斜 | 维修或更换 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 对中器中有异物 | 拆装清洁 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 轴系松动，反光镜损坏 | 维修，补新 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 制动损坏，脚架连接螺旋损坏、塑料垫块及螺丝丢失 | 维修制动系统，更换脚架连接螺旋及附件、补齐塑料垫块及螺丝 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 轴系松动，制动损坏，读数镜损坏，度盘磨损 | 维修轴系系统、制动系统和度盘，更换读数镜 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 制动损坏，读数镜损坏 | 维修制动系统，更换读数镜 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 制动损坏，读数镜损坏，度盘磨损，仪器轴系松动 | 维修制动系统和度盘，更换读数镜 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 读数旋偏，反光镜损坏 | 维修补新 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 水平制动损坏，仪器轴系松动 | 更换水平制动轴承或维修 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 水平度盘有异物、水平制定不流畅，仪器轴系松动 | 拆装清洁、拆装上油，维修 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 水平制动不流畅 | 拆装上油或维修 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 度盘破损，望远镜中有异物 | 维修或更换，拆装清洁 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 对中损坏，反光镜损坏 | 维修或更换 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 长水准管坏，反光镜损坏 | 维修、补新 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 对中坏，长水准管坏，反光镜损坏 | 维修、补新 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 度盘破损、水平制动、微动损坏 | 更换水平制动微动系统或维修 | 修后检校 |
| DSZ2+FS1型水准仪 | FS1测微器中传动机械轴损坏 | 更换或维修 | 修后检校 |
| DSZ2+FS1型水准仪 | FS1测微器玻璃物镜损坏 | 更换或维修 | 修后检校 |
| 苏一光RTS330型全站仪 | 测距误差较大，有时无返回信号 | 更换测距系统或维修 | 修后检校 原厂配件 |
| 苏一光RTS330型全站仪 | 测距误差较大，有时无返回信号 | 更换测距系统或维修 | 修后检校 原厂配件 |
| 南方NTS332型全站仪 | 测距信号弱，轴系损坏 | 维修测距系统或更换 | 修后检校 原厂配件 |
| 南方NTS332型全站仪 | 测距无返回信号，水平制动微动损坏，轴系损坏 | 更换或维修，维修整体 | 修后检校 原厂配件 |
| 南方NTS332型全站仪 | 测距显示ERR33 | 检测后维修，若不行返厂 | 修后检校 原厂配件 |
| 南方NTS332型全站仪 | 10块电池老化，耗电快 | 维修或更换 |  |
| 索佳SET230型全站仪 | 轴系损坏，操作按键损坏 | 检测后维修 | 修后检校 原厂配件 |
| 南方S86T2013型GNSS接收机 | 静态不搜星，故障 | 检测后维修，若不行返厂 | 修后检校 原厂配件 |
| 南方北极星手部 | 反应较慢 | 手部软件系统检测或维修 | 3台 |
| 南方银河1型GNSS接收机 |  | 仪器检测 | 6台 |
| 南方S730手部 | 系统太慢，现场检查 | 检测维修 | 2台 |
| 苏一光RTS330型全站仪电池 | 充不进电，蓄电差 | 更换 | 6个 |
| 水准仪脚架 | 架腿架头松动或脱落 | 更换 | 15付 |
| 经纬仪、全站仪脚架 | 架腿架头松动或脱落 | 更换 | 15付 |
| 其他：①维修单位需具备高校测绘（测量）实验室测绘仪器整体维修经历或业绩，并提供证明材料。 ②报价为全包报价，维修单位自备维修仪器所需配件、设备和工具，实验室只提供维修场所。 ③维修单位需在2020年3月6日前完成所有维修更换工作并通过验收。 ④如需要，维修单位在招标询价公示后10天内联系踏勘现场。 |  |  |  |

- 附件二：

- 授权委托书

本人           系               的法定代表人，现委托      为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改                              投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        年     月       日起至       年      月     日 。

代理人无转委托权。

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

委托代理人：                          （签字或盖章）

年       月       日

## 附授权委托人身份证复印件正反面

- 附件三：

# 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年      月     日

经营期限：      年     月     日至      年      月     日

姓名：        性别：      年龄：     职务：       系            的法定代表人。

特此证明。

投标人：                           （盖单位公章）

年       月       日

- 附法人身份证复印件正反面