［免费询价］测绘仪器维修询价文件

一、项目内容：宿迁学院测绘实验室测绘仪器维修

二、资质要求：经政府有关部门注册的相关行业经营性单位。

三、参数要求：详见附件。

四、报价要求：报价文件密封，报价含标的物安装交付使用前各项成本、税金等一切费用。

五、学院付款方式：供货经验收合格后一个月内支付全部货款。

六、确定供货单位的原则：在符合使用要求前提下，报价最低者。如果最低报价超过学院预算的，则此次询价作废。确认中标后须缴纳1000元履约保证金，验收合格后无息退还。

七、查看现场：截止时间： 2018年 7  月  16   日下午5：30          ，

八、报价最后时间及学院确定供货单位时间：2018年  7 月  17 日上午10：30   ，地点：宿迁学院审计处（行政楼105室），电话：0527-84201696。确定供货单位会议邀请所有报价人参加，纪检监督电话：84203001。

附件：技术参数

| 仪器名称 | 故障、磨损说明 | 大概维修过程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个、槽道磨损、水平制动鼓型弹簧丢失、透镜模糊、微动螺旋磨损 | 更换脚螺旋、槽道、水平制动弹簧、维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个、槽道磨损、十字丝分划板不显示、水平制动鼓型弹簧丢失、 | 更换脚螺旋、槽道、水平制动弹簧、维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏一个、内零件丢失、水平制动鼓型弹簧丢失 | 更换脚螺旋、水平制动弹簧、补丢失零件 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏一个、槽道磨损 | 更换脚螺旋、槽道 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 制动损坏，内零件丢失、三角底板磨损、望远镜筒内肮脏 | 维修或更换，补丢失零件，、配三脚底板及螺丝、清洁 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个、长水准管损坏、水平制动鼓型弹簧丢失 | 更换脚螺旋、水平制动弹簧、维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏一个、槽道磨损、长水准管损坏、水平制动鼓型弹簧丢失 | 更换脚螺旋、槽道、水平制动弹簧 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏一个、槽道磨损、脚架连接螺栓丢失、水平制动鼓型弹簧丢失 | 更换脚螺旋、槽道、水平制动弹簧、修理脚架连接螺栓 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个、制动损坏，内透镜损坏、水平制动鼓型弹簧丢失，仪器轴系松动 | 更换脚螺旋、水平制动弹簧、维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 制动损坏，内零件丢失、水平制动鼓型弹簧丢失 | 更换水平制动弹簧、维修，补丢失零件 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 水平制动鼓型弹簧丢失 | 补齐水平制动弹簧 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 制动损坏，脚螺旋损坏一个 | 更换脚螺旋，维修制动 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个、目镜损坏 | 更换脚螺旋、维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个、长水准管损坏 | 更换脚螺旋、维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏一个、调焦螺旋损坏 | 更换脚螺旋、调焦螺旋及内透镜 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏一个，目镜内有异物，仪器轴系松动 | 更换脚螺旋或维修，拆装清洁 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个，脚螺旋滑丝，目镜损坏，仪器轴系松动 | 更换脚螺旋、维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个，镜筒内有异物 | 更换脚螺旋，拆装清洁 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏一个，脚架连接螺旋损坏、塑料垫块及螺丝丢失 | 更换脚架连接螺旋及附件、补齐塑料垫块及螺丝 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚架连接螺旋损坏、塑料垫块及螺丝丢失 | 更换脚架连接螺旋及附件、补齐塑料垫块及螺丝 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚架连接螺旋损坏、塑料垫块及螺丝丢失，仪器轴系松动 | 更换脚架连接螺旋及附件、补齐塑料垫块及螺丝 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏一个，脚螺旋滑丝 | 更换脚螺旋或维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏一个，脚螺旋滑丝，目镜损坏，仪器轴系松动 | 更换脚螺旋或维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 制动顶针丢失，脚螺旋损坏一个，脚螺旋滑丝，仪器轴系松动 | 补齐，更换脚螺旋或维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚架连接螺旋损坏、塑料垫块及螺丝丢失，仪器轴系松动 | 更换脚架连接螺旋及附件、补齐塑料垫块及螺丝 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个 | 更换或维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个 | 更换或维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个，仪器轴系松动 | 更换或维修 | 修后检校 |
| DS3型水准仪 | 脚螺旋损坏两个，仪器轴系松动 | 更换或维修 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 对中坏，对中器中有异物，无反光镜，仪器轴系松动 | 维修或更换，拆装清洁，补齐 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 对中坏，目镜坏，仪器轴系松动 | 维修或更换，拆装清洁 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 读数镜读数盘倾斜 | 维修或更换 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 读数盘消失，仪器轴系松动 | 维修或更换 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 对中器中有异物 | 拆装清洁 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 轴系松动，反光镜损坏 | 维修，补新 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 制动损坏，脚架连接螺旋损坏、塑料垫块及螺丝丢失 | 维修制动系统，更换脚架连接螺旋及附件、补齐塑料垫块及螺丝 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 轴系松动，制动损坏，读数镜损坏，度盘磨损 | 维修轴系系统、制动系统和度盘，更换读数镜 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 制动损坏，读数镜损坏 | 维修制动系统，更换读数镜 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 制动损坏，读数镜损坏，度盘磨损，仪器轴系松动 | 维修制动系统和度盘，更换读数镜 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 读数旋偏，反光镜损坏 | 维修补新 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 读数旋偏，反光镜损坏 | 维修补新 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 水平制动损坏，仪器轴系松动 | 更换水平制动轴承或维修 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 水平微动滑丝，仪器轴系松动 | 更换水平制动轴承或维修 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 水平度盘有异物、水平制定不流畅，仪器轴系松动 | 拆装清洁、拆装上油，维修 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 水平制动不流畅 | 拆装上油或维修 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 度盘破损，望远镜中有异物 | 维修或更换，拆装清洁 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 对中损坏，反光镜损坏 | 维修或更换 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 长水准管坏，反光镜损坏 | 维修、补新 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 对中坏，长水准管坏，反光镜损坏 | 维修、补新 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 度盘破损、水平制动、微动损坏 | 更换水平制动微动系统或维修 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 度盘位置变动、水平制动、微动损坏 | 更换水平制动微动系统或维修 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 竖直制动滑丝 | 更换竖直制动轴承或修 | 修后检校 |
| DJ6型经纬仪 | 竖直度盘损坏、竖直制动损坏 | 维修、更换竖直制动轴承或修 | 修后检校 |
| DSZ2+FS1型水准仪 | FS1测微器中传动机械轴损坏 | 更换或维修 | 修后检校 |
| DSZ2+FS1型水准仪 | FS1测微器玻璃物镜损坏 | 更换或维修 | 修后检校 |
| DSZ2+FS1型水准仪 | FS1测微器中传动机械轴损坏， 测微器物镜坏 | 更换或维修 | 修后检校 |
| DSZ2+FS1型水准仪 | FS1测微器中传动机械轴损坏 | 更换或维修 | 修后检校 |
| DSZ2+FS1型水准仪 | 补偿器损坏，FS1测微器中传动机械轴损坏 | 更换或维修 | 修后检校 |
| DSZ2+FS1型水准仪 | FS1测微器物镜坏 | 更换或维修 | 修后检校 |
| 苏一光RTS612型全站仪 | 测距误差较大，有时无返回信号 | 更换测距系统或维修 | 修后检校 原厂配件 |
| 苏一光RTS612型全站仪 | 测距信号弱，轴系损坏 | 维修测距系统或更换 | 修后检校 原厂配件 |
| 苏一光RTS612型全站仪 | 测距无返回信号，水平制动微动损坏，轴系损坏 | 更换或维修，维修整体 | 修后检校 原厂配件 |
| 南方NTS332型全站仪 | 测距显示ERR33 | 检测后维修，若不行返厂 | 修后检校 原厂配件 |
| 苏一光RTS322型全站仪 | 测距信号弱，测距误差大，操作按键损坏 | 检测后维修，若不行返厂 | 修后检校 原厂配件 |
| 南方S86T2013型GNSS接收机 | 静态不搜星，故障 | 检测后维修，若不行返厂 | 修后检校 原厂配件 |
| 南方S86T2013型GNSS接收机 | 静态不搜星，动态差分信号弱，故障 | 检测后维修，若不行返厂 | 修后检校 原厂配件 |
| 南方S730手部 | 系统太慢，现场检查 | 检测维修，配4块电池 | 原厂配件 |
| 水准仪脚架 | 架腿架头松动或脱落 | 维修 | 15付 |
| 经纬仪、全站仪脚架 | 架腿架头松动或脱落 | 维修 | 15付 |
| 其他：①维修单位需具备高校测绘（测量）实验室测绘仪器整体维修经历或业绩，并提供证明材料。 ②报价为全包报价，维修单位自备维修仪器所需配件、设备和工具，实验室只提供维修场所。 ③维修单位需在指定日期内完成工作任务并通过验收。 ④以上清单供参考，以实际为准，如需要维修单位可在招标询价公示后10天内联系踏勘现场。 |  |  |  |

使用部门联系人： 余老师 （建筑工程学院）84203117  13228705196