完整招标文件到QQ群422250072或到http://sjc.sqc.edu.cn/下载

宿 迁 学 院

［公开招标］建筑工程学院疲劳试验系统的公开招标文件

一、招标人：宿迁学院

地    址：江苏省宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师

联系电话：0527— 84201696          技术负责人：左工 手机：18800609886

二、招标内容：

疲劳试验系统及相关设备，具体配置、数量及要求等参见附件一。

三、投标须知

1、凡参加投标的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的注册资金达   10 万元的经济实体。

2、参加投标的单位或代理应认真阅读招标文件同时，并填写投标函（投标函格式请参照附二），必须提供以下证明及资料：

（1）营业执照复印件；（2）企业有关资质证明（3）银行出具的资信证明；（4）投标时提供或在取得中标资格后，能在2个工作日内提供生产许可证（或产品授权）、产品质量检测报告等证明产品合法来源及质量的书面证明；（5）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（6）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

以上文件须注“宿迁学院投标专用”，并加盖投标单位公章。

3、基本要求：（1）所提供的标的物质量、性能必须符合国家和行业的有关规定和标准，并确保为优良产品。（2）投标单位应提供产品的验收规范和标准等详细技术资料。（3）各投标单位根据招标文件中所提出标的物的功能和技术要求，提供相关的质量检测报告，不便携带的设备应提供相关的彩色图片。

4、售后服务要求：（1）现场调试并培训操作人员。（2）定期免费设备维护。

四、招标文件资料费以及投标保证金

投标单位在递交投标文件前必须交纳资料费400  元及投标保证金30000元。资料费不退。中标的，投标保证金自动转为履约保证金。未中标的，投标保证金在本次投标活动结束后予以退还；但出现下列情况之一的，投标（履约）保证金将不予退还：1、在截止日期后送交投标文件的；2、中标而不与我院签订合同的；3、中标后未履行标书规定全部义务的；4、签订合同后擅自转包他人的。

五、投标内容及要求

1、投标单位必须按照招标文件所规定的内容及要求进行投标。

2、报价书：报价书的格式请参照附件三“开标一览表”。报价应包含标的物的安装（招标方只提供一个墙壁控制电源）、布线、调试、技术培训、运输、卸力、必不可少易损备件、专用工具等，直到验收合格所发生的一切费用及使用包修期内免费维修的费用。报价时应依据标的物要求自行报价，漏项自负，有分类小计以及总合计报价，各项表达要清楚。

3、时  间：所有标的物自合同签订到设备送达所需时间，以及安装调试需用时间。

4、投标文件应字迹清晰、内容齐全、表达准确，不应有涂改。若有修改，修改处应加盖法人印章。

六、投标文件的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件一式二份，正本、副本分别封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位印章。

投标文件封面上应注明：（1）招标单位名称。（2）投标单位名称。（3）投标项目。

2、有下列情况之一，其投标文件视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的。（3）投标文件未按规定要求、格式编写或字迹模糊、难以辨认的。（4）投标文件逾期送达的。（5）未按规定范围设计投标文件。（6）投标文件的内容弄虚作假的。（7）未交纳投标保证金的。

七、定标原则

1、投标文件应完整无缺，符合投标文件规定的要求格式。

2、投标单位实力、规模、业绩以及诚信程度等。

3、满足招标文件的各项技术和有关规定范围的要求，质量保证和供货时间，各项费用报价合理。

4、能够为招标单位提供满意的质保期限和优惠服务。

5、招标单位有权不接受不合理的低标价。

6、招标单位有权选择招标文件所规定的部分或全部设备。

7、对未中标者不作解释，投标文件不退还。

8、中标者需交纳合同履约保证金30000     元，货到验收合格后退还。

八、交货地点、交货时间及付款方式

1、交货地点：宿迁学院

2、交货时间：

3、付款方式：全部标的物安装调试完毕经验收合格后，凭发票支付合同总价款的90%，预留10％作为设备质量、产品性能及合同履约保证金。质保期满，无违反合同要求付清余款。如有违约，甲方有权扣除质保金。债权不得转让，不得委托支付给第三方。

九、招标日程安排

1、发标时间： 2015年12  月  23 日

2、发标地点：宿迁学院行政楼105室

3、递交投标文件截止时间：2016  年  1 月  13 日下午2:30前

4、投标文件递交地点：宿迁学院行政楼105室

5、开标时间： 2016  年  1 月  13 日下午2:30

6、开标地点：宿迁学院行政办公楼   楼会议室。

7、开标时邀请所有投标人参加。

十、本文件由宿迁学院负责解释。

2015年 12 月 23 日

附件一: 业务需求及技术规范

# 500KN疲劳试验机招标技术要求及参数

# 简介

## 一般性要求

### 本文档包含了500kN疲劳试验机的技术要求及参数，同时还包含了必要的附件。供应商需要提供完整的系统产品，包含所有的组件，例如载荷框架总成（配T型槽工作台面）、全数字电液伺服控制器升级、液压伺服系统、夹具、引伸计、电缆以及必要的连接件和附件等。

### 所提供的测试系统产品均为新品，不接受任何演示设备或者二手设备

## 供应商责任

### 所有响应此次投标的供货商/投标方需要逐条响应本招标要求的内容，并且在投标文件中针对具体的技术要求做必要的响应和解释，以便招标方能够充分全面的评估投标方的方案。

### 所有响应此次投标的供货商/投标方需要提供完成的配置方案以及相应产品的文档，关键加“*”或加粗的技术要求，指标必须响应，其偏离将导致废标。

### *所提供的疲劳试验系统必须为原装成熟产品，并且需要良好集成，任何概念性设计产品、组件均不予以接受。制造商必须拥有足够的生产应用经验，在中国境内、境外已出售的同类设备应至少15台并提供用户清单，并提供不少于5台的合同原件供现场确认。买方有权核实卖方提供的用户清单，当买方需要时，投标方应配合提供相关客户的联系方式进行确认，如果与实际不符，买方有权利取消投标方的投标资格。

### *设备制造商应是国际知名品牌，供应商应通过国际通行的质量体系认证，具备疲劳试验机的研发、设计与制造能力。供应商有责任协助进行整个项目的规划设计、安装调试、用户培训、后续的维修标定工作以及技术合作。供应商应到实际试验场地进行实地测量。系统软件与硬件的供应商和开发商应为同一公司，不允许第三方委托开发软件，供应商需要对整体系统性能、质量做出保障，并且提供有效的系统软硬件升级服务。如果投标产品为进口品牌，所有主机及配件均要求为原厂、原装进口产品，不允许采用国内零部件集成拼装方案。

### 投标方必需保证在投标文件中所提供的一切资料与参数真实可信。若发现有虚假行为按废标处理。

# 主机

## 加载框架

### *基本要求：本产品必须配置T型槽工作台面，能够满足一套设备同时具备材料和结构构件疲劳性能试验，载荷能力+/-500kN；立柱间距不小于760 mm，最大测试空间（不含夹具）不小于2050 mm。

### *作动器工作压力21MPa，额定载荷能力：+/-500kN，作动器行程：150mm；

### 作动器和载荷传感器上置于载荷框架，要求载荷传感器能够抵抗150%过载；

### 上横梁锁定装置与系统自锁保护装置集成.上横梁位置调节装置采用双端工作作动器液压驱动，同时具有上横梁液压锁定机构。上横梁位置调节、锁定以及应急停装置需安装于载荷框架。

### 加载框架必须具有足够的刚度，加载框架可以直接放置于水泥地面上，无需特殊设计反力基础。

### 工作台面为T形台槽，T形台宽度不小1000mm, 长度不小于1500mm；

### *载荷框架包括远程控制手柄，操作员在载荷机架附近通过远程控制手柄，能够实现调节作动缸位置、自动信号调零偏、启动/停止当前试验、启动/关闭液压动力源等功能，提供高亮度显示屏并能够实时显示当前的载荷、位移等信息。

### 载荷框架作动缸具有中央同轴安装的LVDT式位移传感器，位移精度在量程范围内达到示值的±0.5%.

### *加载框架配置具有动态载荷能力为±500kN的高精度载荷传感器，静态荷载在1%～100%量程范围内精度不低于示值的±0.5%，动态载荷在1%～100%量程范围内精度不低于示值的±2.0%载荷传感器具有如下精度特性：

### 非线性误差……±0.02%

### 迟滞性………….±0.02%

### 重复性误差……≤ ±0.03%

### 安全过载……….150%

# 数字控制器

## 概述

### *数字控制器具备不低于5K的闭环控制速率，数据的采样及反馈频率不低于120kHz。必须可以进行负荷控制、位移控制、应变控制和函数量控制。可以利用实验室拟动力系统已有的控制系统增加相应的载板、阀驱动卡、传感器调理卡以及分油子站控制器卡等实现对疲劳试验机进行管理，利用用户已有的多站台多通道电液伺服全数字控制器进行站台、通道、软件扩展来管理疲劳试验系统。要求疲劳试验机的载荷传感器、位移传感器、远程控制手柄、引伸计、液压伺服系统必须和原有的控制器良好兼容。

### 基本软件操作

### 控制器软件可以定义块循环试验，可以定义循环波形、幅值、均值、频率以及循环次数等参数。

### 控制器可支持双模式控制操作，如位控/力控组合来实现这对不同试验件特性的正确加载。

### 控制器可支持通道反馈限制通道指令工作模式，在此种模式下按照位移控制模式运行作动器确保不会超过某个载荷极限，充分保护试验件安全。

### 控制器与上位机通过以太网连接。

## 通用应用软件

### *控制器相应的应用软件，必须提供试验定义、执行、分析和报告生成功能，软件为中文简体界面，也可以切换为英文界面，软件运行在Windows操作平台下，支持Windows 7操作系统。

### *增加多用途软件，其应具有图形化界面，用于创建、执行循环疲劳试验、单调试验等：可图形化创建具有逻辑分支结构的测试流程，如创建If-Else逻辑判断或者While循环等。支持数据采集功能，例如基于时间的采样、峰值谷值采样、逻辑循环采样等。支持最高100Hz信号发生频率。具备极限设置、事件触发以及数字IO功能。实时执行判定参数设置是否正确，能够在试验设计阶段提醒用户修改不正确的参数。可将数据导出为ASCII格式。可自由配置运行时的数据显示，包括显示试验流程、数据，能够显示曲线、实际数据、图表等。

### *增加ASTM E466-07和D3479-07的应力控制高周疲劳试验模板。

##### -创建并保存试验模板

##### -支持正弦波、三角波、方波、斜坡以及保持信号输出

##### -极限设置、事件触发以及数据输入输出功能

##### -为试验生成Excel格式的文档报告

### 应用软件提供图形化界面用于创建、执行循环疲劳试验、单调试验等。

# 液压伺服系统

## 液压动力源

### *因受实验室场地限制，要求必须利用用户已有的室内油源为本疲劳试验机的液压伺服系统提供不少于114 LPM的额定工作流量，液压动力源通过380V 交流 50Hz供电，并且具有压力调节控制装置，可以调节输出工作压力低21MPa。供应商提供从油源及分配阀块到载荷框架的软管总成及并进行安装连接。设备供应商需根据实验室的具体情况提供详细的方案和设计图纸。

## 液压伺服系统

### *液压伺服系统必须和已有液压油源及控制器实现良好兼容。液压伺服系统可以进行On-Off，High-Low控制，能够提供二次压力，二次压力可调范围2MPa~21MPa。控制器能够直接控制本次采购的电液伺服测试系统，保证完成On-Off/高压/低压的远程操作。

### *设备无需单独配置冷却系统，必须共用实验室现有水冷系统，供应商需进行必要的管线修改安装并负责其费用。

### 为了提高系统动态性能，液压伺服系统直接安装于载荷框架并且集成载荷框架作动缸，成为一体化设计产品。

### 液压伺服系统具有紧密耦合压力和回油管路蓄能器，以消除压力波动、改善系统性能。

### 液压伺服系统可最多安装两颗二级五油口高精度伺服阀，具有114LPM整体流量。

### 液压伺服系统提供液压作动缸运动速度限制，确保系统安全。

## 电液伺服阀

### 二颗高性能5油口二级伺服阀，单颗伺服阀额定流量不小于 57 LPM，液压伺服阀直接安装于作动缸上。

### 提供电液伺服系统的幅频特性曲线，电液伺服系统满足系统在100kN载荷，在正弦波形条件下，20Hz工作频率时，作动缸振幅能够达到+/- 0.15mm位移量；满足系统在250kN载荷，在正弦波形条件下，10Hz动态频率时，作动缸振幅能够达到+/- 0.25mm位移量；满足系统在450kN载荷，在正弦波形条件下，5Hz动态频率时，作动缸振幅能够达到+/- 0.5mm位移量。

# 试验附件

## *轴向引伸计  一套

### 提供一套轴向引伸计, 标距通过扩展可达到100mm，行程+/-4mm，引伸计满足ASTM E83 Class B1标准精度要求，工作温度范围-100C ~150C。引伸计必须和已有控制器良好兼容。

## *液压楔形夹具

### 采用液压助力，动态50吨夹持力，静态60吨夹持力；夹持力可调，具有夹持压力显示功能，工作温度：-18C ~65C,适用于平板或者圆柱形试验件，保证用于φ6.4~15.0 mm 15.2~24.4 mm、24.1~33.5 mm直径的圆形试样的夹持以及20.6mm～41.6mm 厚度板形试样的夹持。

# 备件

### 提供设备所需的备品备件。

# 售后服务以及培训等

### 验收标准：按双方签订的技术协议和有关国家标准。

### 终验收：供货方工程师到用户现场进行免费安装、调试，以及编程、操作、机电维护等培训，其中培训时间不少于5个工作日。当安装调试完毕，卖方操作人员对设备的各项功能进行验证，检验合格后经双方签字生效。

### 保修期：提供1年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。

### 在保证期内，若仪器设备因质量或设备本身问题出现故障，卖方必须在接到通知后48小时内予以响应，若有必要，卖方工程师必须在72小时内到达买方现场，维修产生的直接费用由卖方承担。

### 设备保修期过后，若仪器设备出现故障，卖方必须在接到通知后48小时内予以响应，若有必要，卖方工程师必须在72小时内到达买方现场，卖方提供优惠服务价格。

重要说明：1、 投标方必须考察现场，如在业务需求及技术规范中有需另行增补的项目，投标方可一并列入投标文件，确保满足教学需求。

2、请在投标文件中注明联系人固定电话、手机号码、email信箱。

# 附件二：投标函样式

## 投 标 函

致：宿迁学院

我是         （单位）的        （职务）系法定代表人，根据贵方         项目招标文件，正式授权          职务：      代表我方 　　　　　　　　　　，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人及可能收到的任何投标书的约束。

- 我们已详细审核全部招标文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料,并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证在规定的时间交货，并完成项目的施工，货物的安装、调试等服务，交付买方验收、使用。

- 遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

- 投标单位：

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

地   址：　　　　　　　　　　　　　　邮   编：

电   话：　　　　　　　　　　　　　　传   真：

投标单位开户行：

帐　　　　　户：

日    期：　　　　年　　　月　　　日

# 附件三：开标一览表样式

# 开标一览表

投标人名称：

| 投标保证金 | 金额（大写）：XXX元整 形式： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 （人民币） | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标分项报价 （人民币） | 项目名称 | 规格 | 型号 | 品牌 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 生产厂家 |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（签章）

代表人（签章）

2015年　　月　　日